## Sheet1
公路水运工程质量检测机构资质审批技术评审专家组意见（第二批）
序号 | 检测机构名称 | 申请资质等级 | 申请类别 | 技术评审方式 | 人员配备情况 | 主要仪器设备情况 | 检测场所、环境条件情况 | 检测参数情况 | 质量保证体系情况 | 专家组意见 | 专家组意见说明
1 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 水运工程-材料甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 不满足 | 不通过 | 一、室内样品管理不规范，存在样品混淆现象。 二、检测依据的标准规范不正确且未进行任何说明的报告2份： 1.沥青检测报告（编号LQ10F-2400017），沥青三大指标未按要求采用行标水运工程材料试验规程；沥青软化点试验记录中的介质未明确填写为“新煮沸蒸馏水”。 2.钢结构防腐检测报告（编号JGX40F-230004-03），检测依据有过期规范JTS153-3-2019；缺少用标准片校准设备信息；缺少测点和测区示意图；结果评价未按规范规定进行。 三、原始记录或报告中主要仪器设备及编号、试验条件、样品抽取或测点布设等关键信息不全，且导致试验结果无法复现、追溯的，或导致检测结论不准确的报告7份： 1.预应力波纹管检测报告（编号GW10F-2400020），外观检测数量不足，送样15根只检测3根外观；局部横向荷载试验，未按规范要求记录加荷至10N时试件变形量，试件加压位置未测量和记录，不能追溯试验过程是否按规范进行；抗局部荷载性能与抗均布荷载性能试验记录表中未记录变形测量时的持荷时间（规范要求不少于1min）。 2.钢绞线与锚具、夹具、连接器检测报告（编号GC10F-2500001），原始记录中未见“试验用锚具、夹具或连接器应采用外观、尺寸和硬度检验合格的产品”的相关记录。 3.混凝土结构检测报告（编号SWX40F-230004-02），回弹原始记录中缺少环境温度信息，试验结果无法追溯。 4.钢结构防腐检测报告（编号SWX40S-240003-01），设计涂层厚度信息无委托单，而原始记录和报告有；原始记录未记录试柱直径和测点破坏面积数值，而报告有试柱直径和测点破坏面积数值；缺少测点位置示意图；报告检测结果表示不符合检测标准的规定，未体现最大值和最小值。 5.钢结构防腐检测报告（编号SWX43S-210001-06），报告的检测依据有过期规范JTS153-3-2019；表面粗糙度采用触针法，不正确且未作说明；钢板厚度检测原始记录，缺少标准片校准信息；自然腐蚀电位测点示意图未标注。 6.无机结合料稳定材料检测报告（编号TG10F-2500001），细度（2.36mm、0.6mm与0.15mm总筛余百分含量）检测结果（2.2％）计算有误，根据实测值计算为2.13％。 7.预应力波纹管检测报告（编号GW10F-2400020），抗渗试验未记录观测起止时间。 四、未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测，且对试验结果产生影响的报告1份： 1.混凝土与钢筋表面防腐检测报告（编号HN10F-2300009），吸水率试验未记录水温，影响检测结果准确性；氯化物吸收降低效果试验，40度烘干时间1天，规范要求48小时，未记录氯化钠溶液温度；氯离子含量检测，每个样只测1次，规范要求测2次；硝酸银配置浓度不符合规范要求。 五、原始记录和报告信息不一致的报告2份： 1.水泥检测报告（SN10F-2200002），报告有安定性（代用法）检测结果，原始记录无数据支撑。 2.外加剂检测报告（HX10F-2400017），原始记录数据实际检测参数和报告检测参数不符合，原始数据按含水率取值试验与报告检测项目含固量试验不符。
2 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 水运工程-结构甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
3 | 三峡（上海）工程检测有限公司 | 水运工程-结构甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
4 | 上海隧道工程质量检测有限公司 | 公路工程-甲级 | 延续审批 | 书面审查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
5 | 上海隧道工程质量检测有限公司 | 水运工程-结构甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
6 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 公路工程-甲级 | 延续审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
7 | 甘肃公航旅检测科技有限公司 | 公路工程-甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
8 | 广西交通工程检测有限公司 | 水运工程-结构甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
9 | 广西交航工程技术有限公司 | 水运工程-材料甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
10 | 广西交航工程技术有限公司 | 水运工程-结构甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
11 | 山西交院试验检测有限公司 | 公路工程-甲级 | 延续审批 | 书面审查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
12 | 吉林省交通科学研究所 | 公路工程-甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
13 | 吉林省交通规划设计院 | 公路工程-甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
14 | 云南路建工程检测咨询有限公司 | 公路工程-甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
15 | 贵州黔程弘景工程咨询有限责任公司 | 公路工程-甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
16 | 四川精益达工程检测有限责任公司 | 公路工程-甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
17 | 四川智通路桥工程技术有限责任公司 | 公路工程-甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过
18 | 四川铁锐信工程检测技术有限公司 | 公路工程-甲级 | 资质审批 | 现场核查 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 通过